- 附件1

食品检验检测工程项目建设标准

（征求意见稿）

# 第一章  总  则

第一条  为加强和规范食品检验检测中心（院、所）的建设，提高工程建设项目决策水平，规范固定资产投资与建设管理，正确掌握建设标准，充分发挥投资效益，制定本建设标准。

第二条  本标准是全国统一标准，是编制、评估和审批食品检验检测中心（院、所）建设项目建议书、可行性研究报告以及有关部门审查项目初步设计和对工程建设全过程监督检查的重要依据。

第三条  本建设标准适用于食品检验检测中心（院、所）的新建、改建和扩建工程项目。

第四条  食品检验检测中心（院、所）的建设，必须遵守国家有关法律和食品检验检测事业发展的有关法律法规，从我国国情出发，根据食品检验检测的需要，综合考虑经济发展水平及社会发展对食品检验检测中心（院、所）提出的新要求，因地制宜，合理确定建设规模和水平。

第五条  食品检验检测中心（院、所）的建设，除执行本建设标准外，应符合国家现行的有关标准和定额的规定。

# 第二章  建设规模与项目构成

第六条  食品检验检测中心（院、所）建设规模，应根据服务范围内的辖区常住人口数、检验检测内容与需求量等因素确定。

第七条  食品检验检测中心（院、所）建设规模应符合表1的规定

表1 食品检验检测中心（院、所）建设分级和建筑面积表

| 建设级别 | 三级 | 二级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辖区常住人口数（万人） | 5—70 | 70—800 | 800—10000 |
| 总建筑面积（㎡） | 400—1500 | 1500—8000 | 8000—26000 |

注：1.辖区人口低于5万按5万计，高于10000万按10000万计；

2.具体建筑面积按插入法计算；计算结果四舍五入精确到十位数；

3.以上建筑面积不含地下车库面积及人防面积; 各级快检车车库面积另计，每车按建筑面积40m2计。

4.直辖市可根据食品检验检测能力按一级最高标准建设；

5.具有口岸食品检验职能的食品检验检测中心（院、所），可根据进口食品检验检测工作量占总任务的比重，在表1的基础上增加10%-30%的建筑面积（比重≤20%,增加10%—20%；20%≤比重≤40%，增加20%—30%；比重＞40%，增加30%）；

6.有特殊功能需求的食品检验检测中心（院、所）当执行本标准有困难时，可单独立项向主管部门申报。

第八条  食品检验检测中心（院、所）由房屋建筑、场地和设备构成。

第九条  食品检验检测中心（院、所）房屋建筑应由基本实验用房、业务用房、管理用房、保障用房等用房构成。各级食品检验检测中心（院、所）的用房组成详见附表1。

第十条  食品检验检测中心（院、所）的场地应由道路、绿地、停车场地等构成。

第十一条  食品检验检测中心（院、所）的设备应由建筑设备及实验设备构成。

第十二条  实验用房、业务用房、管理用房和保障用房应遵循满足功能需求、兼顾未来发展的原则确定。

第十三条  各级食品检验检测中心（院、所）各项用房建筑面积占总建筑面积的比例，应按功能定位和服务需求，参照表2确定。

表2 各级食品检验检测中心（院、所）各项用房面积比例分配表（%）

|  | 三级 | 二级 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验用房 | 45% | 50% | 51% |
| 业务用房 | 27% | 28% | 30% |
| 管理用房 | 11% | 7% | 6% |
| 保障用房 | 17% | 15% | 13% |
| 总 计 | 100% | 100% | 100% |

注：表中比例可根据实际需求适当调整

第十四条  根据业务特殊要求并结合总体检验检测工作的需要，一、二级食品检验检测中心（院、所）可设置动物实验用房，其所需建筑面积另计且应按表3执行。三级食品检验检测中心（院、所）不应设动物实验用房。

表3 一、二级食品检验检测中心（院、所）动物实验用房建筑面积表

| 建筑级别 | 二级 | 一级 |
| --- | --- | --- |
| 辖区常住人口数（万人） | 70—800 | 800—10000 |
| 动物实验用房建筑面积（㎡） | 500—1000 | 1000—2000 |

注：1.辖区人口低于70万按70万计，高于10000万按10000万计。

2.具体建筑面积按插入法计算，计算结果四舍五入精确到十位数。

# 第三章  选址和总平面

第十五条  食品检验检测中心（院、所）的建设应满足当地城市规划的要求，且应符合科学合理、安全卫生、经济适用、环保节能的规定。

第十六条  食品检验检测中心（院、所）的选址宜符合下列要求：

1.应选择工程地质和水文地质条件的地段；

2.应选择周边市政基础设施较完备的地段；

3.宜布置在城区或近郊区，且交通便利的地段；

4.应远离饮用水源保护区；

5.应避开化学、生物、噪声、振动、强电磁场、垃圾处理厂等污染源及易燃易爆场所。

第十七条  总平面布局应充分利用地型地貌和大气条件，正确处理功能分区以及各分区之间相互联系与分隔的关系，科学布置各类建筑物，合理组织人流、物流。

第十八条  食品检验检测中心（院、所）独立建设时，建设用地应根据建筑要求因地制宜、科学合理确定用地面积；与其他建筑合建时，应符合当地城乡规划的规定。

第十九条  实验室宜处于当地夏季最小风频上风向；动物实验室宜独立设置且应避开居住区。

第二十条  机动车停车位数量及非机动车停车位数量应按照当地城乡规划要求配置，并结合主要出入口布置。

第二十一条  建筑密度不宜超过40%，容积率宜为0.6-1.8，绿地率应满足当地城市规划管理部门的规定，宜为30%左右。

# 第四章  建筑基本要求

第二十二条  除有特殊要求的外，实验建筑的朝向、间距、建筑与结构形式应保证室内有良好的自然通风和自然采光，同时建筑形式应便于采取机械通风措施。

第二十三条  实验室的布局应遵循便于有毒有害气体的扩散与稀释、有利于工程管网设置,以及各类功能区相对独立、集中布置的原则进行。

第二十四条  实验、业务、管理和保障等各类功能用房集中在一个楼宇内的，实验用房宜置于楼宇最上部。各类实验用房集中在一个楼宇内的，本着便利、避免交叉污染的原则，各功能类型实验室集中分层布局。

第二十五条  食品检验检测中心（院、所）结构形式宜采用框架（剪）结构，便于实验室在新建、改建与扩建时灵活设置，实验室的层高宜为4.5—5.0m,且应满足实验设备及管线的安装要求。女儿墙应适当加高并宜做隔声措施，以防屋顶设备噪声影响周边环境。

第二十六条  建筑内部实验区宜相对其他区域独立，并满足人流、物流要求。

第二十七条  食品检验检测中心（院、所）的耐火等级不应低于二级，且应符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。有贵重仪器的实验室宜采用气体灭火系统。

第二十八条  实验楼宜安装电梯，四层及以上的实验楼应安装电梯。设置电梯的实验楼至少设有一部货梯或有一部客梯兼作货梯。有条件的应设置独立的污物电梯。

第二十九条  实验室所用建筑材料、构配件应符合下列规定：

1.墙体宜防火、防潮及表面光滑平整，且不起尘、不积灰、吸附性小、耐腐蚀、易清洗；

2.吊顶的材料、构造应满足不起尘、不积灰、吸附性小、耐腐蚀与防水的要求；

3.实验室地面材料应满足耐腐蚀、耐磨损、易冲洗及防滑的要求。洁净实验室，负压生物安全实验室以及其他有特定要求的实验室地面材料还应满足整体无缝隙的要求；

4.涉及放射性同位素与射线装置等有特殊要求的实验室，其建筑结构与材料应满足相应的专业要求；

5.实验室外窗不宜采用有色玻璃。对有避光要求的实验室应另行采取物理屏障措施。

第三十条  实验废水排水系统应与其他排水系统分开设置。涉及酸、碱及有机溶剂的实验室，水槽、排水管道应耐酸、碱及有机溶剂腐蚀，且满足《实验室质量控制规范 食品理化检测》GB/T27404的相关规定。

第三十一条  实验废水应进行无害化处理，水质符合《污水综合排放标准》要求。

第三十二条  易受化学物质灼伤的实验区域内，宜设置洗眼设施和紧急冲淋装置。当受条件限制时应在紧急疏散方向的公共区域，或交通便利、服务半径较小的区域，设置共用洗眼设施和紧急冲淋装置。

第三十三条  实验室环境温、湿度应符合实验环境需要。空调系统不得造成不同实验室之间空气交换，并应满足使用灵活、节能的要求。具有洁净度、温湿度、压力梯度要求的不同功能类别的实验室，应采用独立的空气调节系统。

第三十四条  对于集中大量释放有害物的实验操作点，应采取局部机械排风措施。对于分散、少量释放有害物的实验用房，宜采取全面机械通风措施。同时采用局部排风和全面通风措施的，应避免全面通风对局部排风气流产生横向干扰。

第三十五条  食品检验检测中心（院、所）建筑的供电应留有足够的负荷余量，设施应安全可靠。一、二级食品检验检测中心（院、所）宜采用双路供电，不具备双路供电条件的，宜设置自备电源。有特殊要求的，应配备不间断电源。

第三十六条  食品检验检测中心（院、所）建筑应设置完善的防雷系统。计算机网络机房、大型仪器分析室等有特殊要求的场所宜设置独立的防雷系统。有特殊要求的仪器设备应设置独立的接地系统。

第三十七条  食品检验检测中心（院、所）建设应设置完善的综合布线、计算机网络系统。有条件的可设置楼宇自控系统。安全防范应按有关规定设置。

第三十八条  实验用台柜的基材应符合环保要求，面材应具备理化性能好、耐腐蚀、易清洗、防水、防火的特点，结构与配件应满足人类功效学及操作安全的要求。

第五章  仪器设备装备

第三十九条  食品检验检测中心（院、所）需建筑设备，实验设备应按不同级别的保障需求、业务需求确定。

第四十条  食品检验检测中心（院、所）根据所承担的工作类型、职责和任务应配备的仪器设备详见附表2。

第四十一条  食品检验检测中心（院、所）根据所承担的工作类型、职责和任务应配备必要的快检车辆。

# 第六章  主要技术经济指标

第四十二条  食品检验检测中心（院、所）的投资估算，应按照国家及各地区有关规定编制，并根据工程实际内容及工程所在地区的市场价格波动，按照动态管理的原则进行适当调整。

第四十三条  不同级别的食品检验检测中心（院、所）的投资估算指标，可按照表4进行控制。

表4 食品检验检测中心（院、所）投资估算指标

| 级别 | 总建筑面积（㎡） | 投资估算指标(元/m2) |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 8000—26000 | 9000—7500 |
| 二级 | 1500—8000 | 6800—6200 |
| 三级 | 400—1500 | 5900—5300 |

注：1.表中投资估算指标不包括征用土地费和非实验室家具购置费等；不包括实验室仪器装备以及专业信息化软件及设备；

2.表中投资估算指标所包括的工程建设其它费用，主要包括：勘察设计费、监理费、施工图审查费、招投标费、工程量清单、招标控制价编制费、环境影响评价费及预备费等，可结合工程所在地区的相关计费规定适当调整；

3.若需要配套建设高压变配电工程，宜增加投资80-100万元；

4.采暖地区，若需要独立建设热交换站或锅炉房，宜增加投资50-70万元；

5.非采暖地区，可参照本表指标下浮2%；

6.实验用房以外的室内装饰工程按普通标准；实验室的装饰工程按实验室对洁净度的要求另计；

7.表中投资估算指标是参照2014年北京市现浇钢筋混凝土框架结构房屋建筑工程，采用2014年第四季度人工、材料及机械费市场价格及相关取费标准进行测算的结果；

8.相同级别的，面积规模小的取上限，面积规模大的取下限，其它面积规模的按插值法测算。

第四十四条工程建设工期，可按照《全国统一建筑安装工程工期定额》相关规定计算确定。

第四十五条  食品检验检测中心（院、所）应按国家现行的有关建设项目经济评价方法与参数的规定进行建设。

# 附录

本标准用词说明

为了方便在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词：

正面用词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

表示严格，在正常情况下均应这样的用词：

正面用词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面用词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

# 附表1

# 食品检验检测中心（院、所）实验用房组成

| 实验用房 |  | 实验室名称 |  |  | 一级 | 二级 | 三级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、感官分析实验区 |  | 通用型感官分析实验室 |  |  | √ | √* | √* | *：该功能分区省级或相应主产区市级以上实验室必备，具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
| 二、理化实验区 | 1。色谱及质谱分析 | 气相色谱质谱分析实验室 | 气相色谱室 |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 气相色谱质谱实验室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 大型前处理设备实验室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 小型前处理实验室 |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 天平室 |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 液相色谱质谱分析实验室 | 液相色谱室 |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 液相色谱质谱室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 天平室 |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 通用色谱分析实验室 | 仪器室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 天平室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 2。光谱及紫璞分析 | 无机元素分析实验室 | 电感耦合等离子体质谱室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 电感耦合等离子体发射光谱室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 光谱室 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  | 天平室 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 3。常规化学分析实验区 | 常规化学分析室 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 高温室 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 避光实验室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行 |
|  |  | 天平室 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 4。专用指标分析 | 同位素质谱分析实验室 |  |  | √* |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整*：表示该设备可根据相应省份产品分布以及检测业务量选配 |
|  |  | 辐照食品检测实验室 |  |  | √* |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 *：表示该设备可根据相应省份产品分布以及检测业务量选配 |
|  |  | 水中放射性物质检测实验室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 产品品质指标检测实验室 |  |  | √ | √* |  | *：该功能分区省级或相应主产区市级以上实验室必备，具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
| 三、微生物分析实验区 |  | 常规微生物室 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 维生素检测室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 生物安全二级实验室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 免疫学实验室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 培养间 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 试剂配置室 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 试剂配制区 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 阳性样品储存间 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 培养室 |  | 细菌培养间 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  |  | 霉菌培养间 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  |  |  | 致病菌培养间 | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 鉴定室 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 灭菌间 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 生物安全废弃物处理间 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 更衣室 |  | 缓冲区、一更、二更 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量以及工作人员数量进行调整 |
| 四、分子生物学分析实验区 |  | DNA提取室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | PCR扩增室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 检测室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 天平室 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 标准品储藏室 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 样品准备间 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 试剂准备间 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 电泳间 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 基因分析室 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
| 五、毒理学分析实验区 |  | 动物房 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 解剖室 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 病理检查室 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 仪器室 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 观察室 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 操作间 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 检验检测隔离间 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 废弃动物储存间 |  |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
| 六、科研分析实验室 |  | 大型仪器实验室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 小型仪器实验室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 前处理实验区 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
|  |  | 天平室 |  |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
| 七、快速检测设备实验区 |  | 快速检测设备分析室 |  |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |

| 业务用房 | 房间名称 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业务受理大厅 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 样品周转间 |  | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 样品处理间 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 样品常温室 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 样品冷藏室 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 样品冷冻室 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 2～5℃冷库 |  | √ |  |  | 具体可根据微生物实验检测任务量进行调整 |
|  | -20℃冷库 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 报告编制室 |  | √ | √ | √ | 各实验室独立配置 |
|  | 数据处理室 |  | √ | √ | √ | 各实验室独立配置 |
|  | 档案室 |  | √ | √ | √ |  |
|  | 试剂耗材储藏间 |  | √ | √ | √ |  |
|  | 菌种保存间 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 废弃物暂存间 |  | √ | √ | √ | 各实验室根据需要独立配置 |
|  | 洗刷间 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 清洁间 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 更衣室 |  | √ | √ | √ | 各实验室独立配置 |
|  | 人流物流通道 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 样品处理室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 试剂配制室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
| 二、理化实验区 1、色谱及质谱分析 | 液相色谱质谱分析实验室 | 大型前处理设备实验室 | √ |  |  | 实验室面积具体可根据检测任务量进行调整 |
|  |  | 小型前处理实验室 | √ | √ |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 通用色谱分析实验室 | 前处理实验室 | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 标准物质贮存室 |  | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
| 二、理化实验区 2、光谱及质谱分析 | 无机元素分析实验室 | 前处理实验室 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 常规化学分析实验区 | 标准溶液配制室 | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 制水室 | √ |  |  | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 盥洗室 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  |  | 前处理实验室 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 常规理化分析实验区 | 标准溶液配制室 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
| 六、科研分析实验室 | 专用指标分析实验室 | 前处理实验室 |  |  |  | 实验室面积具体可根据科研工作内容进行调整 |
| 七、快速检测设备实验区 | 前处理实验室 |  | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |

| 管理用房 | 房间名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资料室 | √ | √ | √ |  |
|  | 档案库 | √ | √ | √ |  |
|  | 研讨室 | √ | √ | √ |  |
|  | 会议室 | √ | √ | √ |  |
|  | 行政用房 | √ | √ | √ | 办公室 |
|  | 财务室 | √ | √ | √ |  |
|  | 文印室 | √ | √ | √ |  |
|  | 应急值班室 | √ | √ | √ |  |
|  | 门卫室 | √ | √ | √ |  |
|  | 宿舍 | √ | √ | √ | 含安保人员和应急值班人员 |

| 保障用房 | 房间名称 | 一级 | 二级 | 三级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 气瓶储存间 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 不间断电源控制间 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 废弃物处理间 | √ | √ | √ |  |
|  | 健康医疗室 | √ |  |  |  |
|  | 应急用房 | √ |  |  |  |
|  | 风机房 | √ | √ | √ | 实验室面积具体可根据各级实验室检测任务量进行调整 |
|  | 强、弱电室 | √ | √ | √ |  |
|  | 设备间 | √ | √ | √ |  |
|  | 仪器设备配件耗材储存间 | √ | √ | √ |  |
|  | 计算机房 | √ | √ | √ |  |
|  | 网络信息处理用房 | √ | √ | √ |  |
| 后勤用房 | 食堂 | √ | √ | √ |  |
|  | 车库 | √ | √ | √ | 专用车辆用房或场地 |

注：1.“√”表示选用；

2.空白表示不选。

# 附表2

# 食品检验检测中心（所）实验室

# 主要仪器装备标准

“◆”表示必选；

“◇”表示可选；

“/”表示不选。

| 序号 | 仪器设备名称 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速溶剂萃取仪 | ◆ | ◇ | / |
| 2 | 凝胶净化色谱仪 | ◆ | ◆ | / |
| 3 | 超临界流体萃取仪 | ◇ | ◇ | / |
| 4 | 微波消解仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 5 | 冷冻离心机 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 6 | 离心机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 7 | 磁力搅拌器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 8 | 冷冻干燥机 | ◆ | ◆ | / |
| 9 | 超声波提取器 | ◆ | ◆ | / |
| 10 | 均质器 | ◆ | ◆ | / |
| 11 | 漩涡混合器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 12 | 振荡器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 13 | 真空离心浓缩仪 | ◆ | ◇ | / |
| 14 | 氮吹仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 15 | 旋转蒸发仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 16 | 恒温震荡水浴 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 17 | 纯水/超纯水处理系统 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 18 | 电子天平 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 19 | 无机试剂柜 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 20 | 有机试剂柜 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 21 | 半自动或全自动固相萃取仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 22 | 加速溶剂提取系统 | ◆ | ◇ | / |
| 23 | 全自动在线/离线浓缩系统仪 | ◆ | ◇ | / |
| 24 | 原子吸收光谱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 25 | 原子荧光光度计 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 26 | 测汞仪 | ◆ | ◇ | / |
| 27 | X-射线荧光仪 | ◇ | ◇ | / |
| 28 | 电感耦合等离子体质谱仪 | ◆ | ◆ | / |
| 29 | 电感耦合等离子体串联质谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 30 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 31 | 气相色谱仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 32 | 气相色谱质谱仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 33 | 气相色谱串联质谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 34 | 液相色谱仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 35 | 液相色谱串联质谱仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 36 | 液相色谱-离子阱质谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 37 | 离子色谱仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 38 | 氨基酸分析仪 | ◆ | ◇ | / |
| 39 | 薄层色谱仪 | ◆ | ◆ | / |
| 40 | 液相色谱-原子荧光仪 | ◆ | ◇ | / |
| 41 | 酶联免疫分析仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 42 | 流动注射分析仪 | ◇ | / | / |
| 43 | 氢气发生器 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 44 | 氮气发生器 | ◆ | ◇ | / |
| 45 | 空气发生器 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 46 | LC/MS专用高纯氮气发生器 | ◆ | ◇ | / |
| 47 | 双三元高效液相色谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 48 | 顶空-气相色谱仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 49 | 稳定同位素质谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 50 | 气相色谱-高分辨率质谱 | ◇ | / | / |
| 51 | UPS电源 | ◆ | ◇ | / |
| 52 | 微波辅助萃取仪 | ◆ | ◇ | / |
| 53 | 甲基汞测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 54 | 低温循环水浴装置 | ◆ | ◇ | / |
| 55 | 冷藏箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 56 | 酶标仪或多功能酶标仪 | ◆ | ◇ | ◆ |
| 57 | 酶标板洗板机 | ◆ | ◇ | ◆ |
| 58 | 酸纯化装置 | ◆ | / | / |
| 59 | 卧式冰柜(280升左右) | ◆ | ◇ | / |
| 60 | 盘式实验粉碎磨 | ◆ | ◇ | / |
| 61 | 旋转蒸发仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 62 | 真空泵 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 63 | 超声波清洗机 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 64 | 冰箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 65 | 冰柜 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 66 | 食品粉碎机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 67 | 食品搅拌机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 68 | 匀浆机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 69 | 除湿机 | ◆ | ◇ | / |
| 70 | 散射光浑浊度计 | ◆ | ◇ | / |
| 71 | 单道可调移液器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 72 | EBC－比色计 | ◆ | ◇ | / |
| 73 | αβ计数器 | ◆ | ◇ | / |
| 74 | γ能谱测量仪 | ◆ | ◇ | / |
| 75 | 阿贝折光仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 76 | 白度测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 77 | 冰激凌膨胀测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 78 | 不溶度指数测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 79 | 布拉班德粘度计 | ◆ | ◇ | / |
| 80 | 测氡仪 | ◆ | ◇ | / |
| 81 | 磁性金属测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 82 | 电导率仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 83 | 电位滴定仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 84 | 定氮仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 85 | 二氧化碳测定仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 86 | 荧光光度计 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 87 | 粉质曲线测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 88 | 辐照食品热释光检测X光辐照器 | ◆ | ◇ | / |
| 89 | 赶酸器 | ◆ | ◇ | / |
| 90 | 高精度恒温液浴锅 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 91 | 鼓风干燥箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 92 | 火焰光度计 | ◆ | ◇ | / |
| 93 | 激光尘埃离子计数器 | ◆ | ◇ | / |
| 94 | 检粉仪 | ◆ | ◇ | / |
| 95 | 降落数值测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 96 | 精密台式pH测量仪 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 97 | 罗维朋比色计 | ◆ | ◆ |  |
| 98 | 马弗炉 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 99 | 毛氏离心机 | ◆ | ◇ | / |
| 100 | 毛氏振荡器 | ◆ | ◇ | / |
| 101 | 面包体积测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 102 | 面筋测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 103 | 啤酒泡沫测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 104 | 啤酒色度测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 105 | 全自动凯氏定氮仪 | ◆ | ◇ | / |
| 106 | 热释光仪 | ◇ | ◇ | / |
| 107 | 熔点仪 | ◆ | ◇ | / |
| 108 | 乳脂离心机 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 109 | 膳食纤维分析仪 | ◆ | ◇ | / |
| 110 | 数字湿度计 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 111 | 水分活度仪 | ◆ | ◇ | / |
| 112 | 酸度计 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 113 | 微波灰化炉 | ◆ | ◇ | / |
| 114 | 微量水分测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 115 | 稳定性同位素质谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 116 | 纤维测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 117 | 旋光仪 | ◆ | ◆ | / |
| 118 | 烟点测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 119 | 液体比重天平 | ◆ | ◇ | / |
| 120 | 旋转粘度计 | ◆ | ◆ | / |
| 121 | 真菌毒素测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 122 | 真空干燥箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 123 | 浊度计 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 124 | 紫外分光光度计 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 125 | 自动电位滴定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 126 | 自动纤维素分析仪 | ◆ | ◇ | / |
| 127 | 自动脂肪测定仪 | ◆ | ◇ | / |
| 128 | 卡尔费休水分测定仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 129 | 超净工作台 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 130 | 生物安全柜 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 131 | 高压灭菌器 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 132 | 恒温恒湿培养箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 133 | 霉菌培养箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 134 | 厌氧工作站 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 135 | 二氧化碳培养箱 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 136 | 三气细胞培养箱 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 137 | 恒温摇床 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 138 | 低温摇床 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 139 | 冰箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 140 | 超低温冰箱 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 141 | 多点接种仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 142 | 红外接种环灭菌器 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 143 | 全自动微生物平板螺旋加样系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 144 | 自动化革兰氏染色系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 145 | 全自动平板划线系统 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 146 | 培养基自动制备分装仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 147 | 倒置显微镜 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 148 | 显微镜 | ◆ | ◆ | ◆ |
| 149 | 激光共聚焦显微镜 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 150 | 抑菌圈测量仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 151 | 自动微生物快速检测分析系统 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 152 | 全自动微生物免疫荧光分析系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 153 | 全自动食品微生物定量分析系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 154 | 全自动病原微生物检测系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 155 | 全自动致病菌酶标检测系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 156 | 商业无菌自动化检测系统 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 157 | 微生物鉴定系统—全细胞脂肪酸分析系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 158 | 微生物表型芯片分析系统 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 159 | 全自动微生物指纹图谱分析系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 160 | 全自动基因指纹分析仪 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 161 | 基因定量分析系统－焦磷酸测序 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 162 | 全自动样本储存管理系统 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 163 | 基因芯片分析系统 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 164 | 液态悬浮芯片分析系统 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 165 | 快速致病菌免疫磁珠基因筛选系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 166 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 167 | 重量稀释仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 168 | 液体分装系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 169 | 电热干燥箱 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 170 | 液态罐 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 171 | 电子天平 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 172 | 均质器 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 173 | 变性高效液相色谱仪（DHPLC） | ◆ | ◇ | ◇ |
| 174 | 培养基自动制备分装系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 175 | 冷冻真空干燥机 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 176 | 超声波细胞破碎仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 177 | 组织匀浆器 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 178 | 全自动核酸提取系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 179 | 实时荧光定量PCR检测系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 180 | 梯度PCR仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 181 | 定性PCR仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 182 | 凝胶成像仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 183 | 核酸蛋白分析仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 184 | 二维电泳系统 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 185 | 通用电泳仪 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 186 | 水平电泳槽 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 187 | 垂直电泳槽 | ◆ | ◆ | ◇ |
| 188 | 核酸高压测序胶系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 189 | 脉冲场电泳系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 190 | 真空转印仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 191 | 全凝胶洗脱仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 192 | 微量过滤装置 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 193 | 电穿孔仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 194 | 遗传分析系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 195 | 紫外交联仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 196 | 分子杂交炉 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 197 | 全自动基因测序仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 198 | 紫外分析仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 199 | 基因探针检测系统 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 200 | 杂交印迹系统(成套设备) | ◆ | ◇ | ◇ |
| 201 | 基因芯片扫描仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 202 | 荧光显微镜 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 203 | DNA浓缩仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 204 | 流式细胞仪 | ◆ | ◇ | ◇ |
| 205 | 毒理生化工作站 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 206 | 毒理病理工作站 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 207 | 毒理遗传工作站 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 208 | 毒理染毒设备 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 209 | 毒理常规动物设备 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 210 | 细胞毒理设备 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 211 | SP级动物房净化工作站 | ◇ | ◇ | ◇ |
| 212 | 核磁共振 | ◇ | / | / |
| 213 | 离子阱静电场轨道阱质谱仪 | ◇ | ◇ | / |
| 214 | 液相色谱飞行时间质谱仪 | ◇ | ◇ | / |
| 215 | 全二维气相色谱飞行时间质谱 | ◇ | ◇ | / |
| 216 | 基质辅助激光解吸电离-飞行时间质谱 | ◇ | / | / |
| 217 | 液相色谱-四极杆-轨道阱组合质谱系统 | ◇ | / | / |
| 218 | 液相色谱-离子阱-三重四极杆组合质谱系统 | ◇ | / | / |
| 219 | 电子扫描显微镜 | ◇ | / | / |
| 220 | 质构仪 | ◇ | / | / |
| 221 | 扫描电镜 | ◇ | / | / |
| 222 | 拉曼光谱仪 | ◇ | / | / |
| 223 | 红外光谱仪 | ◆ | ◇ | / |
| 224 | 近红外光谱仪 | ◇ | / | / |
| 225 | 全波段图像显微系统 | ◇ | / | / |
| 226 | 液相色谱-飞行时间质谱 | ◆ | ◇ | / |
| 227 | 毛细管电泳色谱仪 | ◇ | / | / |
| 228 | 制备色谱 | ◇ | / | / |
| 229 | 固体混匀机 | ◇ | / | / |
| 230 | 精密研磨仪 | ◇ | / | / |
| 231 | 气流干燥器 | ◇ | / | / |
| 232 | 大型冻干机 | ◇ | / | / |
| 233 | 纯化系统 | ◇ | / | / |
| 234 | 脂肪酸分析仪 | / | / | ◆ |
| 235 | 亚硝酸盐检测仪 | / | / | ◆ |
| 236 | 亚硫酸盐检测仪 | / | / | ◆ |
| 237 | 甲醛检测仪 | / | / | ◆ |
| 238 | 吊白块检测仪 | / | / | ◆ |
| 239 | 农药残留检测仪 | / | / | ◆ |
| 240 | 食用油品质检测仪 | / | / | ◆ |
| 241 | 水分测定仪 | / | / | ◆ |
| 242 | 酒醇速测系统 | / | / | ◆ |
| 243 | 食品微生物采样检测箱 | / | / | ◆ |
| 244 | 食品安全便携式检测箱 | / | / | ◆ |
| 245 | 抗生素残留检测仪 | / | / | ◆ |
| 246 | 过氧化值测量仪 | / | / | ◆ |
| 247 | 氨基酸态氮测量仪 | / | / | ◆ |
| 248 | 碘含量测量仪 | / | / | ◆ |
| 249 | 甲醇测定仪 | / | / | ◆ |
| 250 | 生物芯片检测系统 | ◆ | / | ◇ |
| 251 | 实时微生物荧光光电快速检测系统 | ◆ | / | ◇ |
| 252 | 便携式采样工具箱 | ◆ | / | ◇ |
| 253 | 二级生物样品安全转移箱 | ◆ | / | ◇ |
| 254 | 车载冷藏箱 | ◆ | / | ◇ |
| 255 | 微型离心机 | / | / | ◇ |
| 256 | 车载电源转换器 | / | / | ◇ |
| 257 | 其他配套器具、试剂 | / | / | ◇ |

注：1.“◆”表示必选；

2.“◇”表示可选；

3.“/”表示不选。