附件1

通报批评并责令整改的检测机构名单及存在问题

| 序号 | 检测机构名称 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西桂林灵川县建兴城市建设检测中心 | 1.混凝土试件未刻字标注有关信息； 2.钢筋及焊接试件样品无编号标识，钢筋原材检测（编号：17040374～17040515）记录无检测人员签字； 3.钢筋检测留样区已检测样品无标距刻度，无弯曲样品； 4.规定的力学检测项目均未实施检测数据自动采集并上传系统； 5.出具的检测报告无二维码防伪标识。 |
| 2 | 龙胜各族自治县建设工程质量检测室 | 1.未能提供2017年仪器检定/校准台帐，未能提供仪器检定/校准后的确认资料，大部分仪器设备标识有效期已超期； 2.到期的混凝土试件（编号：02281～02287）抗压试验已完成，系统显示已通过批准，但现场试件未破形； 3.到期混凝土试件（编号：02290～02306，共17组）经查系统已检测，但现场试件未破形，现场抽取留样区一组混凝土抗压试件（编号：02303）进行复测，复测值与系统显示原力值有极大差别； 4.已接样的混凝土试件、砂浆试件未刻字，无部位、等级和成型日期等信息； 5.钢筋焊接试件（编号：00926～00928）检测完成后未留置样品； 6.钢筋原材试件（编号：00752、00753）和钢筋焊接试件（编号：00687）检测曲线异常，已检样品无标距刻录痕迹，多份钢筋检测报告的伸长率均为125，疑人为设置； 7.钢筋原材（编号：00756、00757）已录入系统，但现场无样品； 8.2017年的水泥力学性能检测未进行数据自动采集并上传系统。 |

附件2

通报批评的检测机构名单及存在问题

| 序号 | 检测机构名称 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西金业建设工程检测有限公司 | 1.水泥砂石及混凝土抗渗试件已检样品未按日期存放； 2.系统上查不到混凝土抗压强度试验曲线。 |
| 2 | 北海市恒科建建设工程质量检测有限公司 | 1.留样区混凝土抗压试件和抗渗试件存放混乱，抗渗试件无标识； 2.盘条钢筋做重量偏差未经调直，钢筋接样后未及时检验，混凝土试件接样后未及时养护。 |
| 3 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院（北海检测站） | 1.已检水泥强度试件留样不受控； 2.仪器使用记录注明的已检钢筋试样（MA13-1700220-226，MA15-1700651-652、656-658、662-664、668）共16组未留样。 |
| 4 | 宜州市恒东工程检测有限公司 | 1.窗1700010、1700012报告已归档，但无设备使用记录和采集数据； 2.已完成的9组混凝土试块抗压强度试验，样品留样区只有5组。 |
| 5 | 广西精信工程质量检测有限公司宜州分公司 | 1.未能查到没到龄期混凝土配合比（样品编号YMA07-170040～170044）和砂浆配合比（样品编号YMA11-1700043～1700052 ）28d试件； 2.（样品编号YMA10-1700127～130）混凝土抗渗试块共4组未按规定留置72h； 3.混凝土配合比、砂浆配合比、混凝土抗渗、水泥物理性能检测、钢筋原材等非自动采集项目均无纸质试验记录； 4. 未能查到水泥YMA01-1700048（成型日期4月13日）、1700050（成型日期4月14日）、1700059（成型日期4月21日）、1700065（成型日期5月2日）28d抗压强度试件。 |
| 6 | 广西凤山县金鑫建设工程检测有限公司 | 1.水泥（CWY17-00024～29）3d、28d抗压和抗折强度试验未见留置样品。 |
| 7 | 广西靖西市长鑫检测有限公司 | 1.小型混凝土空心砌块（329CMA20-1700076～1700084）共有6组委托单，现场未见样品； 2.经查系统混凝土抗压强度试块已检28组，而留置样品只有26组，且样品（编号hyy17-02139） 检测曲线异常。 |
| 8 | 广西建通工程质量检测有限公司靖西分公司 | 1.混凝土抗渗（JXTSYP2017-00026）检测完成未见留置样品。 |
| 9 | 广西桂都建筑科技有限公司 | 1.墙体传热系数检测（编号：1700031）检测完成未见留置样品。 |
| 10 | 柳州铁路工程质量检测中心有限公司 | 1.已检样品存放区有一块未破型的混凝土抗压强度试块； 2.水泥抗折机未安装自动采集系统。 |
| 11 | 广西三同工程勘察检测有限公司 | 1.混凝土强度检测（回弹法）报告（编号：275HEN04-1700001）未按相关规范进行批量检测，检测结果判定不合理，检测记录无回弹仪的率定记录； 2.专项检测报告(编号：275AEN20-1700005和275AEN20-1700004)未能明确具体的检测目的，在275AEN20-1700004的报告中，有提出满足工程结构安全以及使用要求的结论，回弹检测记录无回弹仪的率定记录，钻芯检测缺芯样试验的相关原始记录。 |
| 12 | 广西柳州和信工程质量检测有限公司 | 1.检测报告（编号：261AEN03-1700005）芯样取样深度部分不符合规范要求，检测报告（编号：261AEN03-1700003）原始记录不全，缺声测示意图和测管深度信息； 2.检测报告（编号：261AEN07-1700027）检测日期与仪器设备使用日期不相符； 3.检测报告（编号：261AEN04-1700024）仪器设备缺垂直度测量仪器，没有不垂直度和不平整度测量数据； 4.沉降观测报告首次观测不符合标准要求，方案未经相关单位会签。 |
| 13 | 广西恒诚工程质量检测有限公司 | 1.沉降报告（编号：1700007）无基准点测试记录，沉降点首次观测、测试数量、记录和计算均不符合规范要求，方案未经相关单位会签； 2.墙体传热系数样品（编号YMA34-1700088）内部结构为砼砌块，与报告中蒸压砼砌块不符，厚度为230mm； 3.检测报告（编号：252AEN03-1700011）自平衡试验平台不符合要求，试验未进行上位移测量，极限承载力推算结果不符合要求； 4.柳州恒大三期28#、103#桩现场堆载配重不满足规范要求。 |
| 14 | 南宁品新工程检测咨询股份有限公司 | 桂林信和信智慧健康旅游产业园50#、51#、55#楼工程试桩工地（50# 楼345# 复合地基试验点）存在以下问题： 1.未能提供现场检测人员上岗证；2.未能提供仪器设备的检定/校准证书和率定表；3.使用桂林分公司仪器，未提供仪器设备租用记录；4.桩头处理先垫一层碎石再铺石粉；5.基准梁两端简支，基准桩直接放置地面。 |
| 15 | 广西建筑科学研究设计院乐业检测站 | 1.混凝土配合比GMA07-1700001～1700035所有试验记录均只做一个水灰比，且实际检测人员非报告上签字的检测人员。 |
| 16 | 柳州铁路工程质量检测中心有限公司桂林分公司 | 轻型动力触探报告（编号007BMN08-1700001）存在以下问题： 1.引用标准有误；2.检测员无该项目检测上岗资格；3.检测人员签字栏只有一人签字;4.计量认证证书无地基承载力检测参数。 |
| 17 | 广西恒正建设工程质量检测有限公司 | 1.资质证书（证书编号：桂建检字第4508322号）无室内环境检测项目，已出具7份室内环境检测报告（报告编号：322AEN14-1700001~1700007）； 2.回弹-取芯法报告（编号：322AEN04-1700011）采用回弹-取芯法对混凝土标养试块抗压强度不合格进行混凝土强度现场检测，不符合相关规范要求。 3.资质证书（证书编号：桂建检字第4508322号）的主体结构工程现场检测资质已过期仍开展主体结构工程现场检测工作。 |
| 18 | 广西华都建筑科技有限公司百色市分公司 | 1.计量认证证书中无楼板厚度参数，已出具6份检测报告（221CEN09-1700001~1700006）；无砂试验亚甲蓝MB值指标，砂报告（编号221CMA02-1700012）出具了MB值； 2.已检样品堆放分区不明显。 |
| 19 | 广西土木勘察检测治理有限公司 | 凤山县湘江城市花园1#楼混凝土强度（回弹法）检测报告（编号：223AEN04-1600067），经现场核查第4和第6层剪力墙有回弹痕迹，报告中其余楼层已检构件均无回弹痕迹。 |

附件3

通报批评并责令整改的检测人员名单

| 序号 | 姓名 | 上岗证号 | 所属检测机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张超林 | 4513000075 | 广西精信工程质量检测有限公司宜州分公司 |
| 2 | 杨世玉 | 4512000133 |  |
| 3 | 曾灵勇 | 4513000074 |  |
| 4 | 黄锦安 | 4512000087 | 广西凤山县金鑫建设工程检测有限公司 |
| 5 | 黄仕业 | 4510280003 | 广西建筑科学研究设计院乐业检测站 |
| 6 | 谭凤珍 | 4501001643 | 广西华都建筑科技有限公司百色市分公司 |
| 7 | 刘 畅 | 4501001734 |  |
| 8 | 李 毅 | 4503000327 | 柳州铁路工程质量检测中心有限公司桂林分公司 |
| 9 | 杨 羽 | 4503280002 | 龙胜各族自治县建设工程质量检测室 |
| 10 | 伍红娟 | 4503280003 |  |
| 11 | 黄雪干 | 4503230004 | 广西桂林灵川县建兴城市建设检测中心 |
| 12 | 盘兴国 | 4501000218 | 广西土木勘察检测治理有限公司 |
| 13 | 周 怀 | 4510000105 |  |